88.LED无影灯 2台

一、技术参数:

- 大直径圆形灯头，灯头直径≥500mm；

- 灯头超薄流线型设计，符合层流净化要求；

- 采用纯色LED冷光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影；

- LED光源平均使用寿命大于50000小时；

- 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能；

- 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀；

- 每一个LED芯片配备一个独立的凸透镜聚光体，可提高光线利用率、形成均匀稳定的光斑；灯头采用70个以上的凸透镜聚光体，分为10个独立光源组；

- ★每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用，保证术中使用安全；

- ★灯头内除了普通照明光源组以外，还具有独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，不必开启主照明设备，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用；

- 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求；

- 控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒；

- 灯头高度调节：≥1m；

- 灯头最大照度：≥120000Lux；

- 背景灯照度：≥30Lux；

- 色温：4300±500K；

- 显色指数：≥92%；

- 光斑直径：≥175mm；

- 照明深度：≥800mm；

- 十级亮度调节，调节范围：30%-100%；

- 创面升温：≤2℃；

- 术者头部升温:≤1.5℃；

二、标准配置:

灯头（含消毒手柄）、移动灯底座组件、支撑杆组件、电池盒组件。

- 售后服务：

质保2年，2小时内响应，24小时到达现场。设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。