14、胸骨锯 1台

1.基本要求

用于外科手术中对骨组织及相关组织进行切割、钻孔、铰孔和打磨等，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1外形设计:根据人体力学设计，材质耐清洗耐腐蚀经久耐用,握持更舒适不易疲劳；前端渐细，术中不影响视野。

3.2马达:采用无炭刷直流电机，功率≥250w，动力强劲，不易发热，术中切割效率高不卡顿。

3.3控制系统:自动扭矩反馈系统，遇阻力可自动补偿，无级变速，运转平稳。

3.4开关:开关操作灵活易控，有马达安全保险开关，保证更换锯片或保护弓时，不会因触动开关而造成危险。

3.5保护弓:保护弓柔韧有弹性，不易疲劳折断，经久耐用，可拆卸。

3.6锯片:刚性强，耐用不易变形，可重复使用，供应商应提供有效期内医疗器械注册证予以证明。

3.7电池:可充电电池，容量大，易消毒。

3.8充电器:智能充电系统，同时可充多块电池，能显示电池电量状态，充满自动保护。

4.配置需求

胸骨锯手机1把，保护弓2个，胸骨锯锯片6片，锂电池2块，充电器1个。

5.售后

★5.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。