38、电动护理床 2台

1.基本要求

适用于病人的日常使用和家属的护理，具有起背就餐、腿部升降、预防褥疮、ABS护栏、可帮助起身，站立、防止病人跌倒、运送病人、休息、输液给药治疗、预防病人掉床等功能，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有医疗器械注册证。

3.技术和性能参数

3.1床体尺寸：床体长2230±15mm,床体宽(最外沿)1000±15mm；

3.2床体高(最低位，不含床垫)465±20mm,床体升降行程320±20mm，高低升降范围：465-785±20mm(不含床垫)；

3.3床面尺寸：床面长1960±15mm,床面宽865±15mm；

★3.4角度：背板上折角度≥65°,大腿版倾斜角度≥25°(小腿部调节手动七档 ) ,脚板上折角度≥15°,脚板下折角度≥15°,床体倾斜角度头低脚高位≥12°,头高脚低位≥12°；

3.5最大安全承重：204kg±5kg；

3.6具有背部升降，膝部升降，整体升降，头高脚底位，头低脚高位，膝背联动功能，可手动心脏椅位；

★3.7电机系统≥4个，电机具有防电磁、抗干扰、不漏电，工作匀速、静音等特点；

3.8脚轮采用直径≥120mm的静音轮，具备制动、直行、万向功能；

3.9整床中控刹车装置≥两处，位于方便操控位置；

3.10床板为全碳钢床板，具有可拆卸功能，并可单独拆卸进行消毒（需提供涂层钢板产品耐碘伏、75%酒精、3%双氧水、氯化钠、酸测试检验报告）；

3.11符合YY0571-2013（IEC-60601-2-38）医院电动床安全专用要求的分体式升降护栏，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开,两片护栏间距≤60mm，防止患者在床上躁动时而造成的坠床和夹手；

3.12护栏内嵌背部床板升降及床体倾斜角度显示器，方便准确调整病人体位角度；内外侧均具备内置式操作面板，内侧为患者操作，外侧供医护人员操作；

3.13护栏机构附带阻尼棒缓冲，保证护栏升降顺畅无噪音；

3.14护栏采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品；

3.15床头板、床尾板可直接拆卸，为第一时间抢救患者争取宝贵时间；

3.16具有备用电池，设有引流袋支架；

3.17输液架插孔分布在床的两端，并配有可伸缩输液架，调整范围≥500mm；

3.18床体顶端配有吊架安装孔，选配安装吊架后，可辅助患者起身；

3.19床头设有电气面板，220V电源指示灯及保险丝，提高安全性；

★3.20必须具备称重功能，精确值≤0.1kg。

★4.配置需求

整床1台，床头尾板2块，输液架1根，电源线1根，称重系统1 套，床垫1 张。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）;

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务;

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）;

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场;

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费;

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）;

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。