55、全自动切割封口机 1台

1.基本要求

具有自动进纸切割封口功能，根据实际需要设置好纸塑袋长度与数量，启动后，设备即可完成自动进纸、自动切割、自动封口；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1液晶触控屏，图形化操作界面，内置时钟、计数功能，全中文显示。

3.2 温度：60-220℃可调，温度精度≤1%，可以设置≥6个常用温度，无需调节，直接选择：室温升到设定温度≤50s。

3.3 速度：≥0.5m/min ，采用光控技术实现封口和打印自动检测。

3.4 压痕宽度：≥120mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求。

3.5切割长度：≥50mm切割速度：18±0.5m/min。

3.6内置打印机，能打印灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作人员、科室名称、器械名称、批次代码、设备编号等参数，打印功能可以一键开启或关闭，或者任意关闭某一条目，进行选择性打印，同时可以选择打印 CE 标识。具各打印布局功能，可以随意调整打印项目的打印显示和顺序。

3.7带有无线联网功能，带有 USB 接口，能将数据导入封口机，或导出至电脑，并生成相关的统计表格。

3.8色带更换方式：上开口更换色带。

3.9具有封口检测功能，能测试并打印出测试时间、温度、压力、速度内容。

3.10设备具有褶皱报警、及缺料报警功能。

3.11配套医用试剂耗材：封口机色带、封口测试卡。

3.12为开放性医用试剂耗材。

3.13厂商须提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和／或波形等数据，配合医院医疗设各物联网建设工作。

4.配置需求

主机1台，滚轴工作台1台。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。