51、简易呼吸器 2台

1.基本要求

用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人得到充分氧气供应，改善组织缺氧状态；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1由麻醉呼吸面罩（区分成人型、儿童型）、安全限压阀、单向阀、呼吸球囊、进气阀、氧气连接管、储氧阀、储气袋（容积2000ml）、收纳盒等组成。

3.2配备T型螺旋开口器，口咽通气道（大/中/小规格各1只）。

3.3呼吸球囊由弹性硅胶材料制成，可经134℃湿热蒸汽灭菌；麻醉呼吸面罩四头带固定功能充气阀；进气阀采用一体式设计，可直接连接储气袋和氧气连接管。

3.4安全限压阀设计：成人型60cmH2O，儿童型40cmH2O。

3.5呼吸气囊气流通路密闭良好，无气体泄漏等。

4.配置需求

成人型和儿童型建议呼吸气囊各1套。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日／年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。