37、烧烫伤浸浴装置（烧伤浸浴缸） 1台

1.基本要求

用于烧烫伤病人浸浴、创面处理用；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1由浸浴槽、供/排水系统、病人浴铺、花洒、温控单元、移动升降转移车、臭氧发生装置、气泡发生装置、控制面板组成；

3.2浸浴槽为304不锈钢材料制成；

3.3智能化操控，7寸微电脑可触控显示系统，液晶触摸；

3.4含气泡冲浪装置；

3.5臭氧装置：12V/8W；

3.6移动升降转移车，升降行程550mm左右，承重≥135Kg；

3.7噪声：≤65dB（A）。

4.配置需求；烧伤浸浴装置1套。

5.售后

★5.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）；

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务；

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场；

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费；

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）；

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。