36、取植皮设备 1台

1.基本要求

用于烧伤及创面患者皮片的制取，相比手动取皮，所取皮片整齐，控制精确，速度快；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1取皮厚度≥0～0.75mm，且可订制；

3.2取皮宽度2.5～10.2cm，≥4种宽度可选；

3.3刀片材质为不锈钢，硬度≥34HRC，长度≥106mm；

3.4马达转速≥4500～6500rpm，为无级变速控制；

3.5手持件连接线为插拔式，重量≤0.85kg；

3.6具有刃口保护装置、多种消毒方式（至少包含：高温高压、低温等离子）等功能。

4.配置需求：电动取皮机1台。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）；

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务；

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场；

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费；

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）；

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。