22、临时起搏器 1台

1.基本要求

适用于治疗严重心律失常等疾病，也可用于心肺复苏，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1起搏模式：VVI、VOO、AAI、AOO。

3.2基本起搏频率:30ppm—180ppm连续可调。

3.3快速新房起搏频率:80ppm—800ppm连续可调。

3.4输出幅度:0.1mA—20mA连续可调

3.5脉冲宽度:≤1.8ms。

3.6感知灵敏度:0.5mV—20mV连续可调。

3.8空白期起搏:≥125ms，感知≥75ms。

3.9电池型号:标准1.5V碱性电池或锂电池。

4 .配置需求

主机1台，便携盒1个，电池2个。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。