34、血气分析仪 2台

1.基本要求

手持式血气分析仪，进行血气、电解质、代谢物以及血氧分析同时测定，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1测定项目

可通过不同测试卡测定包括血气（pH、PO2、PCO2）；电解质（Na+、K+、Ca2+、Cl-）；红细胞压积（Hct）；代谢物（Glu，Lac）；血氧（tHb、SO2、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、总胆红素等参数；

3.2电源

两块9伏锂离子电池，或可充电电池；

●3.3激光扫描仪

符合U.S.21CFR1040.10和1040.11；

3.4定标方式：全自动液体定标方式；

●3.5试剂卡

集成的试剂卡，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口；

3.6自动检测功能：具备，可检测血凝块；

3.7全参数监测血样≤130ul；

3.8测量时间≤120秒；

3.9数据存储

可存储病人数据和质控信息，可与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

4.配置需求

主机1台

5.配套试剂耗材

具体年用量详见附件

6.售后

★6.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）；

6.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务；

6.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

6.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场；

6.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费；

6.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）；

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。