49、干燥柜 1台

1.基本要求

适用于手术器械、玻璃器皿和呼吸管路的干燥，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

★3.1加热功率:≥5.5KW。

3.2有效容积:≥500L。

3.3加热方式:电加热。

3.4送风循环方式:强制热风送风循环。

★3.5搁架及器械托盘:≥6层搁架、≥12个器械托盘。

3.6专用呼吸管道挂架：配有专用的呼吸管道挂架。

3.7操作面板：彩色液晶显示，可实时显示设备温度及时间。

3.8 温度控制：微电脑控制，30-90℃任意设置。

3.9 时间设置：升温时间≤15min，可任意设置运行时间。

3.10 门扉：单开门、具备防爆玻璃窗。

3.11 腔体材质：304不锈钢。

3.12自我诊断功能：设备具有自我诊断功能（至少包含温度传感器异常、加热器断线、 SSR短路、漏电短路器）。

4.配置需求

主机1台，配套搁架和器械托盘，配套呼吸管道挂架。

5.售后

★5.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2 预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3 主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5 专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。