26、心电图机 1台

1.基本要求

用于心血管系统疾病最基础的检查，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有二类医疗器械注册证。

3.技术和性能参数

★3.1支持12导联心电同步采集。支持Cabrera导联体系。

★3.2液晶显示屏≥10英寸。

●3.3支持计算法18导联心电图技术。

●3.4支持12导联心电图及18导联心电图自动解析功能，能提供每个导联的测量值。

●3.5支持15导联心电同步采集。

3.6手动模式下可选择增益:2.5mm/mV，5mm/mV，10mm/mV，20mm/mV。

3.7手动模式下可选择打印速度：5mm/S，10mm/S, 12.5mm/S, 25mm/S，50mm/S。

3.8具有高频滤波功能：25Hz，35Hz,75Hz,100Hz,150Hz。

3.9输出接口支持：USB和VGA接口，能对接医院HIS系统（连接HIS系统相关费用由供应商承担）。

4.配置需求

输入盒1套，电极导联线10套，夹式电极4套，胸部电极4套，导联分线器（胸部用）2套，导联分线器（四肢用）2套。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。