30、肠内营养泵 2台

1.基本要求

适用于需要肠内营养管饲的患者，设备能在海拔4300m以上正常工作。

★2.资质认证

具备CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1连续输注速度设定范围不低于:1-200m1/小时,增量1ml。

3.2输注容量设定数值不低于:2000m1,增量1m1。

3.3压力感受器设计,流速准确度:±5%。

3.4防水:国际IPX防水标准5级。

3.5在任意角度下正常输注。

3.6具有一键灌冲排气功能。

3.7输注模式:连续输注和间歇式输注模式。

3.8电池:内置锂电池可连续使用≥12小时。

3.9液体流动自控装置具有自动保护功能,防止液体自动流动,避免误报警,减少重力带来的输入偏差。

3.10工作时间:连续工作时间≥12小时。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。