39、电动手术床 2台

1.基本要求

适用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位用，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有医疗器械注册证。

3.技术和性能参数

★3.1设有头腿板互换功能，具有电动平移功能，行程≥300mm。

★3.2刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定。

★3.3手术台配置立柱控制器；

●3.4手术台≥4只万向轮结构，可以横向移动，原地360度转弯调节；

●3.5最低体位≤520mm，升降行程≥510mm；

●3.6一键复位功能、一键屈曲反屈曲和反向体位键功能，手控器设有误操作锁开关；

●3.7台面前倾/后倾：30°；台面左倾/右倾：20°；背板上折角度≥80°，下折角度≥30°；头板上折角度≥35°，下折角度≥45°；

●3.8头腿板调节采用进口气弹簧结构，调节方便，安全稳定。并提供相应报关单；

3.9进液防护≥IPX4；

3.10床面采用可透X光材料制成，材料铝当量低于1mmAL，提供材料检测报告；

3.11具备电动腰桥功能，腰桥行程≥120mm；

3.12头腿板可拆卸，可互换。拥有≥1400mm超大透视空间，可适用于各种X光透视手术的需求；

3.13床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能；

3.14配蓄电池，在无交流电源供电状态下可满足≥50次手术需要。具有交流电源供电功能；

3.15手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用优质不锈钢。

★4.配置需求

床体1台，头板1套， 腿板1套，搁手板1套， 托腿架1套，床垫1套，手控器1套，电源线1根，麻醉架1个。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）;

5.2 预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务;

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）;

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场;

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费;

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）;

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。